Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

UWAGA: Niniejszy formularz winien być wypełniony przez Wykonawcę bez jakichkolwiek korekt treści tekstu we wszystkich pozycjach. Jeśli w danej pozycji informacja jest negatywna, należy tę pozycję wypełnić wstawiając zapis np. nie ma, nie posiada, nie dotyczy.

Ja(My) niżej podpisany(i) [należy podać imię i nazwisko reprezentanta(ów) Wykonawcy oraz tytuł/funkcję uprawniające do reprezentacji Wykonawcy]:

………………………...................                      -                           .	.......................

………………………...................                      -                           	........................

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa Wykonawcy).......................................................................................................

........................................................................................................................................

(adres Wykonawcy)........................................................................................................

........................................................................................................................................

(numer telefonu Wykonawcy)..................................................................

(numer faksu Wykonawcy)......................................................................

(adres e-mail Wykonawcy)......................................................................

……………………….

Nawiązując do ogłoszenia Zamawiającego o przetargu nieograniczonym nr ZP/08/2020

składamy Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi niniejszą ofertę.

I. Zobowiązania Wykonawcy:

- Zobowiązujemy się do dostawy na warunkach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ następującego asortymentu:

| PAKIET nr 4 Urządzenia medyczne– dostawa ul. Przybyszewskiego 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | OPIS | Producent Typ, model (jeśli dotyczy) | Cena netto | Cena brutto | Ilość szt. | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Kardiomonitor z funkcją drukowania pomiaru Wymagane monitorowanie następujących parametrów: EKG, RR (częstotliwość oddechów, SpO2 (saturacje), NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia), TEMP (temperatura), PR (puls). Wymagane CECHY: - wysokiej rozdzielczości, kolorowy wyświetlacz o wielkości 15'' - system alarmów dźwiękowych i wizualnych - zasilanie sieciowo-akumulatorowe - analiza segmentu ST - analiza arytmii - ochrona przed interferencja spowodowaną defibrylatorami - drukarka NIBP (NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA) - metoda pomiaru: oscylometryczna - napełnianie mankietu: < 30 sekund (typowy mankiet dla dorosłych) - zakres pomiarowy: Ciśnienie skurczowe: ciśnienie rozkurczowe : średnie ciśnienie tętnicze: - dorosły: 25~265mmHg 12~220mmHg 18~245mmHg - noworodek: 25~135mmHg 12~110mmHg 18~120mmHg - dokładność pomiaru: ±10% - tryb pomiaru: Manualny, Auto, STAT - automatyczny interwał pomiarowy: 1-240min - tolerancja interwału: < 10 sek. RESP - Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej - Zakres pomiaru: 0-120 razy / min - dokładność pomiaru: ±5% lub ±2rpm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do pomiaru RR (pomiar ciśnienia krwi i pulsu) Zakres pomiaru ciśnienia krwi powinien mieścić się w przedziale od 0 do min. 300, puls - 40/180/min Czytelny wyświetlacz LCD Powinien być dokładny – max. błąd pomiarowy +/- 3 mmHg, Mankiet powinien być standardowy dla dorosłych z możliwością zmiany na mankiet dla osób otyłych Możliwość pomiaru ciśnienia u pacjentów z arytmią serca W zestawie zasilacz, opcjonalnie baterie |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ssak elektryczny Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90kPa Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 50 l/min i nie większa niż 55 l/min. Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,25-0,5 litra Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę Cicha praca (do 42 dB). Dwa zbiorniki 5 litrowe wielorazowe z polisulfonianu na wydzielinę, do sterylizacji w temperaturze do 134°C Możliwość stosowania zbiorników jednorazowych – 20 wkładów jednorazowych/ssak Filtry antybakteryjne - min. 10 szt. Dren silikonowy do pacjenta – min.4 m |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Lampa bakteriobójcza Lampa bakteriobójcza przepływowa na podstawie jezdnej Licznik czasu pracy Napięcie zasilania 230V 50 Hz Pobór mocy 75 VA Trwałość promiennika : 8000 h Wydajność wentylatora 132 m.sześć./h Dezynfekowana kubatura: 25-50 m.sześć. Zasięg działania:10-20 m.kw. Certyfikat CE |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Pakiet 4-wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4-wartość VAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4-wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Kwota wynagrodzenia podana obejmuje wszelkie koszty, jakie będzie musiał pokryć Zamawiający w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę niniejszego zamówienia i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Deklaruję czas dostawy i termin płatności w następującym wymiarze:

Dostawa w ciągu …….. dni od dnia podpisania umowy

Termin płatności ………….dni od zakończenia dostawy i wystawienia faktury

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz naszej ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II. Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z przedmiotem zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgłaszamy gotowość jego wykonania ściśle według wymagań Zamawiającego oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania wyszczególnione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz.1843) oraz warunki określone w SIWZ i nie podlegamy wykluczeniu na mocy art. 24 ust.1 i 2 powyższej ustawy, na dowód czego do naszej oferty załączamy odrębne oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do wypełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych określonych w pkt. XXIII SIWZ

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Miejsce i data ...........................................

Podpisano:.....................................................   ................................

/imię i nazwisko/                             /podpis/

Podpisano: .....................................................   ................................

/imię i nazwisko/                             /podpis/

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

/Należy wpisać wszystkie załączone dokumenty wymagane przez Zamawiającego/

1 ................................................................................................. zał. nr ..................

2 ................................................................................................. zał. nr ..................

3 ................................................................................................. zał. nr ..................

4 ................................................................................................. zał. nr ..................

5 ................................................................................................. zał. nr ..................

6 ................................................................................................. zał. nr ..................

8 ................................................................................................. zał. nr ..................

......................................

/ pieczęcie  i podpis /y/